面部皮肤表面平整度医学检测需求说明

一、系统目标

系统通过用户的标准化面部照片及照片重建的3D人脸模型，评价面部皮肤表面的平整程度。

本检测重点识别以下三类表面不平整：

隆起性不平整；

凹陷性不平整；

表面附着物性不平整。

在三个分项结果的基础上，形成面部表面平整度综合结果。

本检测不包括：

皱纹及干燥样细纹；

毛孔；

法令纹、木偶纹、泪沟、颊中沟等结构性沟槽；

单纯色斑、红斑及肤色不均；

仅在极高分辨率照片下才能稳定识别的细碎粗糙纹理。

最终报告应输出：

面部表面平整度分数及等级；

隆起性不平整评分；

凹陷性不平整评分；

表面附着物性不平整评分；

各面部分区结果；

左右差异；

主要问题类型和主要受累区域；

医学解释及检测局限性。

二、医学定义

2.1 面部皮肤表面平整度

面部皮肤表面平整度是指：排除皱纹、毛孔、大尺度结构性沟槽和单纯颜色异常后，面部皮肤因局部隆起、局部凹陷及表面附着物所形成的视觉表面平整程度。

面部表面平整度分数越高，表示皮肤表面越平整；分数越低，表示局部隆起、凹陷或表面附着物造成的不平整越明显。

本系统评价的是照片和3D模型中的表面外观，不直接诊断具体皮肤疾病。

2.2 隆起性不平整

隆起性不平整是指局部皮肤表面高于周围皮肤形成的凸起性外观。

可能包括：

肤色丘疹样隆起；

闭口样隆起；

白色或淡黄色颗粒样隆起；

红色丘疹样隆起；

脓疱样隆起；

局部瘢痕样隆起；

其他非正常解剖结构性凸起。

报告中统一称为“隆起性不平整”，不直接诊断为：

痤疮；

闭合性粉刺；

粟丘疹；

毛囊炎；

增生性瘢痕。

2.3 凹陷性不平整

凹陷性不平整是指局部皮肤表面低于周围皮肤形成的凹陷。

本项目不包括：

正常毛孔；

皱纹及细纹；

法令纹、木偶纹等结构性沟槽；

正常面部解剖凹陷。

可能包括：

痘坑样凹陷；

萎缩性瘢痕样凹陷；

点状凹陷；

边界较清楚的局部凹陷；

浅波浪状凹陷；

其他局部瘢痕样凹陷。

报告中统一称为“凹陷性不平整”，不直接诊断具体痤疮瘢痕类型。

2.4 表面附着物性不平整

表面附着物性不平整是指附着、堆积或翘起于皮肤表面的物质造成的局部不平整。

可能包括：

白色细碎皮屑；

片状脱屑；

翘起角质；

鳞屑样附着；

痂皮样附着；

其他可见表面附着物。

该项目容易受到妆容、防晒、护肤品残留和光照反射影响，因此作为辅助评价项目。

三、检测区域

建议分别检测以下面部分区：

额部；

鼻部；

左鼻旁；

右鼻旁；

左颧部；

右颧部；

左面颊；

右面颊；

口周；

左下颌部；

右下颌部。

不同检测目标的重点区域如下：

| 检测目标 | 重点检测区域 |
| --- | --- |
| 隆起性不平整 | 额部、鼻旁、面颊、口周、下颌部 |
| 凹陷性不平整 | 颧部、面颊及其他局部瘢痕样区域 |
| 表面附着物性不平整 | 鼻旁、眉间、口周、面颊及下颌部 |

左右对称区域应分别检测，以评价左右分布差异。

以下区域不作为有效皮肤检测区域：

眉毛及睫毛；

头发遮挡区域；

眼睑边缘；

鼻孔；

唇红；

耳部边缘；

明显遮挡区域；

严重反光区域；

无法可靠判断表面形态的模糊区域。

四、隆起性不平整

4.1 测量目标

系统应识别面部皮肤表面独立或成群分布的局部隆起目标，并测量其数量、大小、高度、体积、形态、颜色及分布。

每个隆起目标应至少明确：

所属面部分区；

中心位置；

目标面积；

相对高度；

隆起体积；

形态特征；

边界特征；

颜色类型；

是否呈聚集分布；

检测可信度。

4.2 检测指标及临床含义

| 检测指标 | 临床含义 |
| --- | --- |
| 隆起目标数量 | 反映局部凸起目标的数量负担 |
| 隆起目标密度 | 反映单位皮肤面积内隆起目标的密集程度 |
| 隆起总面积 | 反映全部隆起目标影响的总体范围 |
| 隆起面积占比 | 反映分区皮肤中受到隆起影响的比例 |
| P50面积 | 反映典型隆起目标的面积水平 |
| P90面积 | 反映较大隆起目标的面积水平 |
| 平均相对高度 | 反映隆起目标整体高于周围皮肤的程度 |
| 最大相对高度 | 反映最明显隆起目标的高度水平 |
| P90相对高度 | 反映较高一组隆起目标的高度水平 |
| 隆起总体积 | 综合反映隆起目标的面积和高度负担 |
| 单位面积隆起体积 | 反映不同分区内隆起体积的集中程度 |
| 圆度及长宽比 | 描述隆起目标是否呈规则圆形或不规则形态 |
| 边界清晰度 | 反映隆起与周围皮肤的分界程度 |
| 聚集程度 | 反映隆起目标是散在分布还是局部成群 |
| 颜色类型 | 描述隆起以肤色、白色、黄色或红色外观为主 |
| 主要分布区域 | 明确隆起性问题主要集中于哪些面部分区 |
| 左右差异 | 反映左右对应区域的隆起负担是否存在差异 |

隆起性不平整不能只根据目标数量判断。

例如：

数量较多但面积和高度均较小，可能表现为密集细小隆起；

数量较少但高度或体积较大，也可能明显影响表面平整度；

隆起集中成片时，其视觉影响可能高于相同数量的散在隆起。

因此，应综合数量、密度、面积、高度、体积及分布情况评价。

4.3 评分组成

隆起性不平整评分建议由以下指标组组成：

| 指标组 | 初始权重 | 评分用途 |
| --- | --- | --- |
| 隆起面积占比 | 25% | 评价隆起目标影响皮肤表面的总体范围 |
| 隆起目标密度 | 20% | 评价单位面积内隆起目标的数量负担 |
| 隆起相对高度 | 20% | 评价隆起高于周围皮肤的程度 |
| 隆起总体积 | 20% | 综合评价隆起目标的面积和高度 |
| 较大或较高隆起负担 | 10% | 评价较明显隆起目标对结果的贡献 |
| 聚集及分布情况 | 5% | 评价隆起是否集中或呈成群分布 |

隆起性不平整分数越高，表示局部凸起目标对皮肤表面平整度的影响越明显。

颜色类型主要用于报告描述和表型区分，不建议作为平整度严重程度的主要评分因素。

4.4 报告内容

隆起性不平整报告应包括：

隆起性不平整总分及程度；

主要受累区域；

隆起目标数量和密度；

隆起面积占比；

平均相对高度；

较高隆起目标负担；

隆起总体积；

主要颜色类型；

是否呈局部聚集；

左右差异；

医学解释。

五、凹陷性不平整

5.1 测量目标

系统应识别除毛孔、皱纹和结构性沟槽以外的局部凹陷目标，并测量其数量、面积、深度、体积、边缘形态和分布。

每个凹陷目标应至少明确：

所属面部分区；

中心位置；

目标面积；

相对深度；

凹陷体积；

边缘坡度；

边界清晰度；

凹陷形态；

是否呈聚集分布；

检测可信度。

5.2 检测指标及临床含义

| 检测指标 | 临床含义 |
| --- | --- |
| 凹陷目标数量 | 反映局部凹陷目标的数量负担 |
| 凹陷目标密度 | 反映单位皮肤面积内凹陷目标的集中程度 |
| 凹陷总面积 | 反映全部凹陷目标影响的总体范围 |
| 凹陷面积占比 | 反映分区皮肤中受到凹陷影响的比例 |
| P50面积 | 反映典型凹陷目标的面积水平 |
| P90面积 | 反映较大凹陷目标的面积水平 |
| 平均相对深度 | 反映凹陷目标整体低于周围皮肤的程度 |
| 最大相对深度 | 反映最明显凹陷目标的深度水平 |
| P90相对深度 | 反映较深一组凹陷目标的深度水平 |
| 凹陷总体积 | 综合反映凹陷目标的面积和深度负担 |
| 单位面积凹陷体积 | 反映不同分区内凹陷体积的集中程度 |
| 边缘坡度 | 反映凹陷与周围皮肤之间的过渡是否陡峭 |
| 边界清晰度 | 反映凹陷轮廓是否明确 |
| 凹陷形态 | 描述点状、边界清楚、浅波浪状或混合外观 |
| 聚集程度 | 反映凹陷是散在分布还是集中于局部区域 |
| 主要分布区域 | 明确凹陷性问题主要集中于哪些区域 |
| 左右差异 | 反映双侧凹陷面积、深度和体积是否存在差异 |

凹陷性不平整应重点结合面积、深度和体积评价。

例如：

小面积但深度较大的凹陷，可能表现为点状深凹；

面积较大但深度较浅的凹陷，可能表现为浅波浪状表面不均；

数量较少但总体积较大的凹陷，也可能明显影响皮肤平整度。

凹陷目标必须与以下目标区分：

毛孔；

皱纹；

干燥样细纹；

法令纹；

木偶纹；

泪沟；

颊中沟；

正常解剖凹陷。

5.3 评分组成

凹陷性不平整评分建议由以下指标组组成：

| 指标组 | 初始权重 | 评分用途 |
| --- | --- | --- |
| 凹陷面积占比 | 20% | 评价凹陷目标影响皮肤表面的总体范围 |
| 凹陷目标密度 | 15% | 评价单位面积内凹陷目标的数量负担 |
| 凹陷相对深度 | 25% | 评价凹陷低于周围皮肤的程度 |
| 凹陷总体积 | 25% | 综合评价凹陷目标的面积和深度 |
| 边缘坡度及形态 | 10% | 评价凹陷边缘及整体外观的明显程度 |
| 聚集及分布情况 | 5% | 评价凹陷是否集中于局部区域及左右分布差异 |

凹陷性不平整分数越高，表示非毛孔、非皱纹性局部凹陷对皮肤表面平整度的影响越明显。

凹陷深度和体积的重要性应高于单纯数量，避免将大量浅小凹陷与少量明显深凹视为相同程度。

5.4 报告内容

凹陷性不平整报告应包括：

凹陷性不平整总分及程度；

主要受累区域；

凹陷目标数量和密度；

凹陷面积占比；

平均及最大相对深度；

较深凹陷目标负担；

凹陷总体积；

主要凹陷形态；

聚集程度；

左右差异；

医学解释。

六、表面附着物性不平整

6.1 测量目标

系统应识别附着、堆积或翘起于皮肤表面的异常区域，并描述其数量、面积、形态、分布及检测可信度。

每个附着物区域应至少明确：

所属面部分区；

区域面积；

细碎或片状类型；

边缘是否翘起；

是否呈聚集分布；

是否与红色区域重叠；

检测可信度。

6.2 检测指标及临床含义

| 检测指标 | 临床含义 |
| --- | --- |
| 附着物区域数量 | 反映皮屑、角质或其他附着物分布的离散程度 |
| 附着物总面积 | 反映全部附着物覆盖皮肤的总体范围 |
| 附着物面积占比 | 反映分区皮肤中受到附着物影响的比例 |
| P50区域面积 | 反映典型附着物区域的大小 |
| P90区域面积 | 反映较大片状附着物的面积水平 |
| 细碎或片状类型 | 描述附着物以粉屑样、细碎样还是片状为主 |
| 边缘形态 | 反映是否存在明显翘起或不规则边缘 |
| 聚集程度 | 反映附着物是散在分布还是局部成片 |
| 与红色区域重叠率 | 描述附着物区域是否同时伴有明显红色信号 |
| 主要分布区域 | 明确附着物主要位于哪些面部分区 |
| 检测可信度 | 评价结果是否可能受到妆容、护肤品、防晒或反光影响 |

表面附着物性不平整主要反映皮屑、角质翘起或其他表面附着物造成的视觉不平整。

该项目容易受到以下因素干扰：

粉底或遮瑕；

防晒及护肤品残留；

卡粉；

油光及高光；

图像压缩；

曝光变化。

因此，其医学解释应比隆起性和凹陷性结果更加谨慎。

6.3 评分组成

表面附着物性不平整评分建议由以下指标组组成：

| 指标组 | 初始权重 | 评分用途 |
| --- | --- | --- |
| 附着物面积占比 | 40% | 评价附着物影响皮肤表面的总体范围 |
| 附着物区域数量 | 20% | 评价附着物分布的数量负担 |
| 片状或翘起形态 | 20% | 评价附着物对表面平整度的实际影响 |
| 聚集程度 | 10% | 评价附着物是否局部成片 |
| 与红色区域重叠 | 10% | 描述附着物是否伴有红色图像信号 |

表面附着物性不平整作为辅助评价项目，仅在检测可信度达到要求时参与综合评价。

检测可信度不足时，应：

保留检测结果作为提示；

标明可能存在妆容或护肤品干扰；

不将该项作为面部表面平整度的重要依据。

6.4 报告内容

表面附着物性不平整报告应包括：

表面附着物性不平整总分及程度；

主要分布区域；

附着物区域数量；

总面积及面积占比；

主要表现为细碎型还是片状型；

是否存在明显翘起边缘；

是否伴有红色信号；

检测可信度；

医学解释和干扰因素说明。

七、综合面部表面平整度

7.1 综合评价组成

面部表面平整度由以下三个分项共同决定：

| 检测项目 | 初始综合权重 |
| --- | --- |
| 隆起性不平整 | 45% |
| 凹陷性不平整 | 50% |
| 表面附着物性不平整 | 5% |

其中：

凹陷性不平整权重略高，主要考虑凹陷深度和体积对表面平整度的持续影响；

隆起性不平整是综合评价的重要组成；

表面附着物容易受到拍摄条件、妆容及护肤品影响，因此作为低权重辅助项目。

表面附着物检测可信度不足时，该项目不参与综合评价，最终结果主要由隆起性不平整和凹陷性不平整决定。

以上权重属于第一版医学建议，后续可根据医学专家标注和训练数据进行调整。

7.2 综合结果表达

用户报告只输出：

面部表面平整度分数；

面部表面平整度等级；

主要影响类型；

主要受累区域；

左右差异；

主要贡献指标；

检测可信度。

面部表面平整度分数越高，表示皮肤表面越平整；分数越低，表示隆起、凹陷或表面附着物造成的不平整越明显。

八、面部表面平整度等级建议

| 面部表面平整度分数 | 结果 |
| --- | --- |
| 81～100 | 表面较平整 |
| 61～80 | 轻度不平整 |
| 41～60 | 中度不平整 |
| 21～40 | 较明显不平整 |
| 0～20 | 显著不平整 |

以上等级属于第一版参考标准，后续应根据医学专家标注和参考人群数据重新校准。

隆起性不平整、凹陷性不平整及表面附着物性不平整可以分别输出分数和程度，用于解释面部表面平整度下降的主要原因。

九、最终报告内容

9.1 综合结果

最终报告应输出：

面部表面平整度总分；

面部表面平整度等级；

主要问题类型；

主要受累区域；

左右差异；

检测可信度。

9.2 分项结果

分别输出：

隆起性不平整评分及程度；

凹陷性不平整评分及程度；

表面附着物性不平整评分及程度；

各面部分区结果；

各类型的主要贡献指标。

9.3 主要贡献指标

每个检测项目显示3～5项核心指标。

隆起性不平整建议显示：

隆起目标密度；

隆起面积占比；

平均相对高度；

隆起总体积；

主要聚集区域。

凹陷性不平整建议显示：

凹陷面积占比；

平均相对深度；

最大相对深度；

凹陷总体积；

左右差异。

表面附着物性不平整建议显示：

附着物面积占比；

主要形态；

主要分布区域；

与红色区域重叠情况；

检测可信度。

9.4 医学解释和检测限制

报告应明确：

结果反映照片及3D模型中的皮肤表面外观；

不直接诊断具体皮肤疾病；

不能根据隆起外观直接确诊痤疮、闭合性粉刺、粟丘疹或毛囊炎；

不能根据凹陷外观直接确诊具体瘢痕类型；

表面附着物结果可能受到妆容、护肤品、防晒和光照影响；

3D模型未达到真实物理尺度时，高度、深度和体积应作为相对指标解释。

十、报告示例

面部皮肤表面平整度检测报告

1. 综合结果

面部表面平整度：42分，表现为中度不平整。

本次检测显示，影响面部表面平整度的主要因素为：

双侧面颊的凹陷性不平整；

下颌部及鼻旁的隆起性不平整；

表面附着物性改变较轻。

右侧面颊的凹陷性不平整程度高于左侧。

2. 隆起性不平整

评分：55分，中度。

下颌部及鼻旁为主要受累区域。

下颌部局部隆起目标数量、密度及面积占比较高，部分目标呈聚集分布；鼻旁可见一定数量的小型隆起。额部及双侧面颊的隆起性问题相对较轻。

检测到的隆起目标以肤色和红色隆起外观为主。

该结果反映局部凸起对皮肤表面平整度的影响，不代表对痤疮、闭合性粉刺、粟丘疹、毛囊炎或其他疾病作出诊断。

3. 凹陷性不平整

评分：67分，较明显。

双侧面颊为主要受累区域，右侧重于左侧。

右侧面颊的凹陷面积占比、平均相对深度及凹陷总体积均高于左侧；双侧颧部可见中度局部凹陷，下颌部凹陷性改变较轻。

凹陷外观以局部边界较清楚型和浅波浪型为主。

该结果反映非毛孔、非皱纹性的局部凹陷外观，不代表对具体痤疮瘢痕类型作出诊断。

4. 表面附着物性不平整

评分：16分，未见明显。

鼻旁可见少量局部白色细碎附着物，但范围较小，对整体面部表面平整度影响有限。

该结果可能受到护肤品、防晒、妆容及光线反射影响，应结合检测可信度谨慎解释。

5. 综合评价

本次面部表面平整度为42分，主要受到双侧面颊凹陷性改变的影响，其次为下颌部及鼻旁的局部隆起性改变。

右侧面颊凹陷性不平整程度高于左侧，未见明显大面积表面附着物异常。

本报告反映面部照片及3D模型中的表面平整外观，不用于诊断具体皮肤疾病。

十一、医学解释边界

本报告可以表述：

局部隆起性目标较多；

隆起目标主要集中于下颌部；

双侧面颊存在较明显凹陷性不平整；

右侧凹陷深度和体积高于左侧；

表面附着物范围较小；

面部表面平整度中度下降；

面部表面不平整主要由凹陷性改变造成。

本报告不应直接表述：

检测到闭合性粉刺；

确诊痤疮；

确诊粟丘疹；

确诊毛囊炎；

确诊冰锥型、箱车型或滚动型瘢痕；

皮肤屏障受损；

皮肤含水量下降；

角质代谢异常；

某种具体疾病导致表面不平整。